## Sheet1
大邑县疾病预防控制中心市场调研单
序号 | 序号 | 名称 | 预计采购数量 | 仪器参数/需求
| 1 | 超纯水机 | 2台 | 一、进水要求： 1、供电电源：AC220V/50HZ； 2、进水水质：城市自来水，TDS≤1000ppm； 3、进水压力：0.1MPa～0.5MPa； 4、设备型式：台式一体式结构。 二、制水能力： 1、制水量≥20L/h；水箱储水状态下，取水流量≥1.8L/min。 2、出水水质 （1）二级RO纯水：在线电导率 0.05～5μS/cm（25℃），符合国标三级水标准；RO膜脱盐率≥98%，杂质、细菌、有机物去除率≥99%； （2）UP超纯水：在线电阻率 18.2MΩ·cm（25℃），符合国标一级水标准；重金属、阴阳离子≤0.1ppb，（＞0.22μm）微粒＜1个/mL，微生物＜1cfu/mL，TOC≤5ppb。（符合实验用水标准GB/T6682-2008 一级水用水要求） 3、反渗透系统：采用进口RO膜组件，具备自动冲洗功能，有效延缓膜结垢。 4、杀菌系统：配置双波长紫外杀菌组件，可有效杀菌、降解水体TOC，保障出水洁净度。 5、储水系统：标配≥30L无菌封闭式PE纯水箱，杜绝二次污染。 6、纯化系统：配置高精度复合预处理滤芯及大容量超纯化树脂，单根树脂填量≥1.0L/根，确保高品质出水，低TOC析出，耗材带专属防伪序列号，支持全程溯源管理。 三、设备功能 1、水质在线监测：双通道实时监测RO电导率、UP电阻率及水温，超标自动报警。 2、智能取水功能：支持定时定量取水、定质取水模式。 3、耗材智能提醒：系统实时监测滤芯寿命，中文界面提示更换周期。 4、数据追溯功能：内置历史数据库，可查询、导出历次取水时间、取水量、水质数据、耗材报警记录及累计产水量，满足实验溯源要求。 5、纯水自动排污：不合格RO水自动排放，保障后端进水水质。 6、系统自控保护功能：设备缺水、低压时自动停机保护并提示缺水保护状态；水箱水满、高压自动停机泄压；配备专用漏电检测报警装置，保障设备及人员安全，可提供安全技术证明文件。 7、人体工程操作界面：配备高清触控显示屏，实时显示冲洗、制水、水满、缺水和检修的系统工作状态，运行状态直观易读。 8、内置≥1.5升压力桶，具备储水及增压的双重功能。 四、资质要求 生产厂家具备ISO9001质量管理体系认证； 五、售后服务 1、设备主机质保≥36个月，出具有效证明材料（过滤耗材除外）； 2、随机配备说明书、合格证、保修卡及全套资质资料。
| 2 | 电热板 | 1台 | 1、加热台面材质：采用耐腐蚀材质 高纯石墨 ，厚度≥25mm，耐化学腐蚀、耐高低温冲击，耐磨损，表面光滑易清洁； 2、加热工作面尺寸≥300mm×400mm； 3、控温范围：室温～400℃（最高温度≥400℃）；升温快速； 4、控温方式：PID 智能控制或调压梯度控温，具备温度反馈，温度稳定度≤±2℃； 5、测温元件：铂金电阻或高精度温度传感器，测温精度≤±0.5℃； 6、结构形式：分体式设计，加热单元与控制系统相互独立，控制器连接线≥1.5m，控制线可带防腐套管保护，控制器可置于通风柜外部；加热与电控分区隔离，避免高温损伤电子元件； 7、高温警示功能：配备高温警示灯，达到设定阈值（≥50~70℃）点亮警示灯，具备超温报警、过热保护功能，防烫伤； 8、整机防腐：整机外壳做防腐处理（特氟龙喷涂 / 防腐油漆 / 石墨防腐涂层），耐酸碱腐蚀； 9、计时功能：具备定时功能，计时范围≥1min～99h；支持恒温倒计时、定时启动等多种计时模式； 10、电源：AC220V±22V，50Hz；功率：≥2500W； 11、安全特性：板面绝缘不导电、无明火、无外露发热丝； 12、保温：采用陶瓷纤维保温材料，隔热性能良好； 13、显示方式：LED / 数字显示屏，可实时显示温度、时间等参数； 14、资质要求：生产商具备 ISO9001 质量管理体系认证；须提供原厂售后服务承诺函，加盖厂家鲜章；质保期≥24个月。 15、提供产品说明书
| 3 | 百分之一天平 | 1台 | 一、核心强制技术指标（不允许负偏离） 1.最大量程：2200g 2.可读性：10 mg（0.01 g） 3.稳定时间（典型值）：≤1.0 s 4.重复性（5% 满量程负载，典型值）≤8 mg 5.线性偏差（典型值）≤±0.02 g 6.通讯接口：标配 RS232 接口，同时具备 USB 接口 7.秤盘尺寸：≥180mm（长 × 宽或直径，不锈钢材质） 二、一般技术指标 1.传感器：采用单体模块式一体化传感器（超级单体 / UniBloc 单体传感器），零部件数量大幅精简，无螺丝、簧片式构造，温度特性优异，抗冲击性能强，长期称量稳定性高 2.称量台面：化学耐受性强，耐有机溶剂、酸碱擦拭；一擦即净，结构可拆卸，方便清洁样品残留 3.数据传输：可直接将称量数据传输至电脑 Excel/Word 文档，无需额外安装驱动软件 4.操作功能：支持一键切换防震 / 环境响应等级，测量过程中可直接调节响应速度，无需中断测定 5.校准：内部砝码校准，支持预定义外部校准砝码 6.安全与合规 ：1）具备过载保护机构，保护传感器 2）配置前置水平气泡，方便现场水平校验 3）符合 GLP 规范，支持自动打印、故障自动判别。 7.防护：防护等级≥IP43 三、商务及售后强制条款（不允许负偏离） 供应商须提供生产厂家有效的 ISO9001 质量管理体系证书；须提供原厂售后服务承诺函，加盖厂家鲜章；质保期≥24个月。 须提供原厂规格书作为证明材料，技术参数必须在原厂公开资料中可核验。